2. Изучение физических факторов риска и практическое измерение их на рабочем месте в лаборатории по охране труда и техники

безопасности ПИЯФ РАН

При трудовой деятельности человека [5] осуществляется взаимодействие производственной среды и организма. Человек изменяет, приспособляет производственную среду к своим потребностям, производственная же среда оказывает на работающих то или иное воздействие. Воздействие производственной среды на организм обусловливается:

а) особенностями технологического процесса и его аппаратурного оформления (степень автоматизации и механизации производственных процессов; применение или отсутствие дистанционного управления ими, герметичность оборудования, удобство его обслуживания и т. д.);

б) характером трудового процесса (рабочая поза, степень нервно-эмоционального и мышечного напряжения, напряжения отдельных мышечных групп и др.);

в) санитарными условиями труда (метеорологические условия, загрязнение воздуха пылью и газами), отсутствием или наличием (и в этом случае интенсивностью) шума, вибрации, ультразвука и т. д.

При некоторых условиях эти факторы производственной среды порознь или в сочетании могут оказывать вредное воздействие на организм работающих.

Именно поэтому очень важно уметь измерять и знать нормы различных физических факторов, таких как шум, освещенность, электромагнитное излучение, скорость движения воздуха, температура и влажность. Рассмотрим каждое из них в отдельности.

# Электромагнитное излучение

В практике часто приходится встречаться с разными типами электромагнитной энергии радиоволн, например: длинные и средние радиоволны, короткие, ультракороткие волны, микроволны или: высокие частоты, ультравысокие частоты, сверхвысокие частоты; часто можно встретить название «токи высокой частоты». Все эти определения правильны, ими можно пользоваться, выражая электромагнитные колебания либо в величинах длины волны – миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, сотнях метров, либо в величинах частоты колебаний – герцах, килогерцах, мегагерцах.

Радиоволны находят широкое применение в промышленности, науке, технике. Так, электромагнитные волны высокой частоты используются для термической обработки металлов в переменном высокочастотном магнитном поле – индукционный нагрев (закалка, напайка, плавка и др.); для нагрева диэлектриков в высокочастотном электрическом поле – местный нагрев (сушка древесины, литейных стержней, нагрев пластмассы, сварка пластиков, склейка деревянных изделий), в радиосвязи, физиотерапии и
т. д. Электромагнитные волны диапазона ультравысокой частоты также применяются для сварки пластикатов, в радиосвязи, физиотерапии. Микроволны – электромагнитные волны сверхвысокой частоты – используются для целей радиолокации, радионавигации, радиоастрономии, радиорелейных линий связи, радиоспектроскопии ядерной физики, радиосвязи, физиотерапии и т. д.

Познакомимся с прибором измерения электромагнитных полей.

# Измерительный прибор напряженности

ближнего поля НФМ 1

Назначение

Широкополосное измерение сильных электрических высокочастотных полей на рабочих местах промышленных высокочастотных установок (индукционный и емкостный нагрев) и установок связи (подвижные и стационарные радиопередающие установки)

Контроль за соблюдением предельно-допустимых величин, установленных в стандартах.

Дальнейшие сферы применения:

Проверка эффективности экранирующих устройств.

Определение места источников поля и полей рассеяния.

Исследования распределения поля передающих антенн в ближней зоне.

Измерение магнитной составляющей высокочастотных полей при помощи магнитного зонда.

Измерение напряженности электрического поля, имеющего частоту 50 Гц.

При применении специальных зондов измерение полезных полей промышленных и медицинских высокочастотных установок.

Таблица 8

# Технические данные прибора

|  | Зонд1 (зонд Е) |  | Зонд 2 (зонд Н) |
| --- | --- | --- | --- |
| диапазон частот | 60 кГц— 350 МГц | 50 Гц | 100 кГц— 10 МГц |
| диапазон измерения | 2— 1500 В/м | 2— 40 кВ/м | 1— 10 А/м |

Примечания: зонд Е— электрический зонд, зонд Н— магнитный зонд

Погрешность измерения 			±20%

Температурный диапазон работы 		0 до +40 °С

Время успокоения стрелки 		1 с

Предельные значения шкалы 		10, 30, 100, 300, 1500 В/м

Подготовка прибора к проведению измерений:

Перед подключением соответствующего зонда следует проверить прибор, как изложено ниже.

Поворотный переключатель включить в положение «30 В/м»; проверка электрической нулевой точки. При необходимости следует произвести коррекцию с помощью отвертки регулятором установки нулевого положения (левый верхний угол передней стороны прибора).

Поворотный переключатель включить в положение «Uв» (контроль напряжения батареи); Отклонение стрелки должно, по меньшей мере, достигнуть черного участка в правой верхней части шкалы.

Переключить дальше в положение «1500 В/м». Затем соединить штепсельный разъем соответствующего зонда с гнездом, находящимся на правой стороне прибора. При использовании магнитного зонда перед началом измерения насадить плоскую катушку на несущую трубку.

Измерение напряженности поля:

- При исследовании незнакомого электрического или магнитного поля надо начинать измерения с высшего диапазона измерения. Максимальные диапазоны измерения зондов не должны быть превышены даже кратковременно.

- При измерениях напряженности поля в высокочастотном диапазоне необходимо соблюдать наименьшее расстояние, равное 0,1 м, между измерительными зондами и частями промышленных установок, имеющими высокочастотное напряжение. У радиопередающих установок более высокой мощности следует соблюдать наименьшее расстояние, равное 0,3 м. Обязательно избегать соприкосновения зондов с частями установки, находящимися под напряжением (разрушение зонда – опасность для лица, проводящего измерение).

###### Освещенность

Для обеспечения успешной зрительной работы и активной деятельности организма в целом важное значение имеет создание рациональных условий искусственного и естественного освещения. Обеспечение наиболее благоприятных условий видения способствует не только успешному выполнению трудового процесса, но и предотвращению производственного травматизма. Это справедливо для любого производства, как бы высоко оно ни было механизировано и автоматизировано, так как почти все трудовые процессы связаны с участием зрительного анализатора. Сложный процесс зрительного различения деталей при различных операциях зависит от расположения поверхности деталей по отношению к глазу работающего, от световых свойств поверхностей, расположенных в поле зрения работающего, характера трудовых операций, состояния анализаторов, в частности, зрительного.

Освещенность представляет собой общую величину светового потока, падающего на определенную поверхность и обозначенную отношением этого потока к площади освещаемой поверхности, т. е. поверхностную плотность светового потока Е= F/S, где Е— освещенность, F— световой поток; S —площадь. В качестве единицы освещенности принят люкс, характеризующий поверхностную плотность светового потока 1 лм, равномерно распределенного на площади 1 м2.

Для измерения освещенности применяют прибор, называемый люксметром. Рассмотрим подробно назначение и устройство люксметра Ю117.

Люксметр Ю117

## Назначение

Люксметр Ю117 предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра. Переносной фотоэлектрический люксметр Ю117 общепромышленного назначения применяется для контроля освещенности в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и других отраслях народного хозяйства, а также для исследований, проводимых в научных, конструкторских и проектных организациях. Люксметр предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 35°С и относительной влажности до 80% при (20 ± 5) °С.

##### Технические данные

Диапазон измерений и общий номинальный коэффициент ослабления применяемых двух насадок приведены в таблице 9 и в примечании к ней.

Класс точности люксметра - 10 по ГОСТ 14841-80.

Таблица 9

| Диапазон измерений, Lx |  |  |  |  |  |  |  | Режим работы люксметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основной |  | Не основной |  |  |  |  |  |  |
| без насадок | насадки КМ | без насадок |  | с насадками КМ КР КТ |  |  |  |  |
| 5-30 | – | – |  | 50-300 |  | 500-3000 | 5000-30000 | Без |
| 20-100 | – | – |  | 200-1000 |  | 2000-10000 | 20000-100000 | усилителя |
| – | 2-10 | 0,2-1 |  | – |  | – | – | С усилителем |
| – | 5-30 | 0,5-3 |  | – |  | – | – |  |
| – | 20-100 | 2-10 |  | – |  | – | – |  |
| Диапазон, расширяющий возможность измерения 0,1-0,2 | – | – | – |  | – |  | – | С усилителем |

Примечание: КМ, КР, КТ - условное обозначение совместно применяемых насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 100, 1000, соответственно.

Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах; одна шкала имеет 100 делений, вторая - 30 делений.

Отметка "5" шкалы 0-30, отметка "20" шкалы 0-100, соответствующие начальным значениям диапазонов измерений, отмечены точкой, отметка "10" шкалы 0-100, соответствующая начальному значению диапазона измерений 0,1-0,2 Lx , отмечена двоеточием.

Пределы допускаемой погрешности люксметра в основном диапазоне измерений, указанном в таблице 9, соответствуют  10 % от значения измеряемой освещенности, а в диапазоне от 0,1 до 0,2 Lx (без насадок) -  30 % от значения измеряемой освещенности.

Увеличение допускаемой погрешности при переходе с основного диапазона измерений, указанного в таблице 9, на неосновные диапазоны посредством установления или удаления соответствующих насадок, не превышает плюс или минус 5 % от значения измеряемой освещенности.

Пределы допускаемой дополнительной косинусной погрешности люксметра соответствуют величинам, указанным в таблице 10.

Таблица 10

| Угол падения света | Пределы допускаемой дополнительной косинусной погрешности, % от значения измеряемой освещенности, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | с насадками | без насадок |
| 60° 80° | ±7 ±15 | 10 Не нормируется |

Допускаемое изменение показаний люксметра при переходе от измерения освещенности, создаваемой источником света с цветовой температурой 2800 К (нормированного для градуировки, испытаний и проверки), к освещенности, создаваемой источниками света с цветовой температурой 4800 или 6500 К, не превышает  10 % от значения измеряемой освещенности в диапазонах измерений с применением насадок; изменение показаний люксметра в диапазонах измерения без насадок – не нормируется.

Источники света с цветовой температурой 2800, 4800 и 6500 К, воспроизводящие соответственно условия искусственного освещения электрическими лампами накаливания, прямого солнечного освещения и освещения рассеянным дневным светом, определяются как источники света с относительным спектральным распределением плотности потока излучения в видимой области спектра (от 400 до 700), такой же, как и у абсолютного черного излучателя при температурах 2800, 4800 и 6500 К.

Время успокоения подвижной части измерителя люксметра в диапазонах измерений в режиме работы без усилителя не превышает 4 с, а в диапазонах измерений с усилителем – 6с.

Допускаемое изменение показаний люксметра, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от 20°С до любой температуры в диапазоне от минус 10 до плюс 35°С, не превышает ±1% от измеряемой величины на каждые 1°С.

Устройство и работа люксметра

Люксметр состоит из измерителя и отдельного фотоэлемента с насадками.

В пластмассовом корпусе измерителя люксметра находится прибор магнитоэлектрической системы, усилитель на микросхеме, переключатель, резисторы и другие элементы электрических цепей, а также батареи питания.

На передней панели измерителя расположены отсчетное устройство и корректор прибора, кнопки переключателя, ручка установки нуля, а также табличка, содержащая схему пользования кнопками переключателя и насадками в зависимости от наибольшего значения диапазона измерений.

На боковой стенке корпуса измерителя расположена розетка для присоединения селенового фотоэлемента.

Селеновый фотоэлемент находится в пластмассовом корпусе и присоединяется к измерителю шнуром с вилкой, они обеспечивают правильную полярность соединения. Длина шнура 1,5 м. Светочувствительная поверхность фотоэлемента составляет около 30 см2.

Насадки М, Р, Т служат для расширения диапазонов измерений и настройки люксметра по спектральной чувствительности. Насадка К, применяемая только совместно с каждой из насадок М, Р или Т, является устройством для исправления косинусной погрешности.

При измерении освещенности от 5 до 100 Lx без насадок и от 50 до 100000 Lx c насадками селеновый фотоэлемент непосредственно подключается в электрическую цепь прибора магнитоэлектрической системы.

В Петербургском институте ядерной физики в отделе охраны труда люксметром Ю117 была замерена освещенность на рабочем месте. Ниже приводим результаты измерения.

Таблица 11

| Тип освещения | ПДУ | Фактическое измерение |
| --- | --- | --- |
| Естественное | 100-250 лс | 140 лс |
| Искусственное + естественное | 100-500 лс | 490 лс |

Шум, его влияние на организм

Механические колебания в области частот 16—20000 Гц при передаче их во внутреннее ухо как воздушным (через наружное и среднее ухо), так и костным путем (через кости черепа) воспринимаются слуховым анализатором в виде звука. Беспорядочное сочетание звуков, состоящее из большого количества тонов различной частоты и силы, называют шумом. Шум характеризуется определенным частотным составом, или спектром, и силой, или интенсивностью[5].

В спектре шума тоны, составляющие этот шум, обычно располагаются непрерывно в широком диапазоне частот. Такие спектры называют непрерывными или сплошными. Если при этом сила звуков, составляющих шум, примерно одинакова, такой шум называют «белым» по аналогии с «белым светом», характеризующимся сплошным спектром. По спектральному составу все шумы делят на три класса.

Класс 1. Низкочастотные (шумы тихоходных агрегатов неударного действия, шумы, проникающие сквозь звукоизолирующие преграды, через стены, перекрытия, кожухи). Наибольшие уровни в спектре расположены ниже частоты 300 Гц, за ним следует понижение.

Класс 2. Среднечастотные шумы (шумы большинства машин, станков и агрегатов неударного действия). Наибольшие уровни в спектре расположены ниже частоты 800 Гц, далее опять-таки следует понижение не менее чем на 5 дб.

Класс 3. Высокочастотные шумы (звенящие, шипящие, свистящие шумы, характерные для агрегатов ударного действия, потоков воздуха и газа, агрегатов, действующих с большими скоростями). Наименьший уровень шума в спектре расположен выше 800 Гц. При резком выделении какого-либо одного тона в спектре шум приобретает характер тонального. Знание спектра шума необходимо для эффективного проведения мероприятий по снижению его уровня. Спектральный анализ шума производят специальными приборами (анализаторами шума или анализаторами звуковых частот) различных конструкций, имеющими фильтры с разными по ширине полосами пропускания звуковых частот.

Шумовые повреждения

Многолетнее воздействие шума ведет к повреждению органов слуха человека. В зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия шума может развиваться тугоухость или глухота. Раздражающее действие на вегетативную нервную систему наблюдается уже при уровне шума 55 – 75 дб. При этом отмечается сужение кровеносных сосудов и, как результат, повышение артериального давления. При выраженном раздражающем действии шума на вегетативную нервную систему это воздействие приобретает характер стресса.

Шумовые раздражения в настоящее время относятся к важным причинам расстройства сна. Уже небольшие шумовые воздействия (около 35 дб) могут вызывать прерывание сна. Низкий и средний уровень шума ведет к изменению глубины сна, даже если человек при этом не просыпается. Такие нарушения влияют на эффективность отдыха и могут приводить к состоянию хронической усталости, сонливости со всеми вытекающими отсюда последствиями для работоспособности и восприимчивости к болезням.

Для измерения уровня шума используют приборы, называемые шумомерами.

Импульсный измеритель уровня шума 00014

## Назначение

Импульсный измеритель уровня шума 00014 - это работающий на батареях прибор нормального класса точности с анализом импульсов для определения уровня шума. Он предназначен:

для всех измерений, проводимых в рамках борьбы с шумом;

для применения в промышленном производстве и транспорте;

для исследовательских целей в технике, строительстве и других областях.

С помощью специальной кнопки блокировки обеспечивается запоминание информации о максимальном импульсе уровня шума, что является большим преимуществом при измерениях транспортного шума.

С помощью наружного фильтра можно производить анализ частоты.

С помощью подключения переходного устройства (адаптера) корпусного шума на месте микрофона можно производить измерения корпусного шума посредством пьезоэлектрического датчика колебаний. Для подсоединения самописцев шума, запоминающего устройства на магнитной ленте в приборе имеется выход переменного напряжения.

Устройство и работа шумомера

Поступающая от пьезокерамического микрофона акустическая нагрузка преобразуется в электрическое переменное напряжение, т.к. микрофон требует высокоомное выходное сопротивление, то его выходное напряжение подводится к преобразователю полного сопротивления, который имеет бесшумный (малошумный) полевой транзистор. Через непереключаемую РС-комбинацию и первый потенциометр сигнал попадает на первый усилитель. Усиление этой ступени может регулироваться, чтобы можно было калибровать прибор. Затем следует второй потенциометр, второй усилитель и усилитель на выходе. С помощью переключателя "Анализ" в случае надобности включается наружный фильтр от усилителя на выходе. С помощью такого же переключателя переключается (включается) РС-комбинация от первого потенциометра и схема обратной отрицательной связи первого и второго усилителя, для получения частотной характеристики нормирующей кривой А. Схема анализа разделена, чтобы можно было достичь достаточного показателя перерегулирования при измерениях по определению А во всех положениях (местах) переключателя диапазонов. После усилителя на выходе сигнал поступает на выпрямитель эффективного значения. Он состоит из специальной выпрямительной схемы, которая работает по принципу скользящего напряжения отсечки, и предвключенного настраиваемого усилителя, осуществляющего необходимую предварительную коррекцию сигнала. Необходимые для анализа времени постоянные времени формирования эффективного значения становятся эффективными благодаря переключению зарядных конденсаторов на выходе выпрямителя. Сигнал выхода переменного напряжения принимается на выходном усилителе. Индикатор питается от усилителя индикатора. Усилитель включает также необходимое для анализа времени "Импульс" удлинение времени и схему запоминающего устройства для "Удержания импульса". Индикация перерегулирования производится с помощью индикатора. При этом, независимо от мгновенной индикации, благодаря пороговому выключателю к прибору подводится дополнительный ток, ведущий к полному отклонению стрелки прибора. Сигналы настройки этого порогового выключателя принимаются независимо друг от друга на входе наружного фильтра и на входе выпрямителя. Индикация срабатывает, если пиковое значение сигнала достигает предела регулирования (модуляции). Это позволяет избежать перерегулирования (перемодуляцию) усилителя перед фильтром при измерениях с наружным фильтром. Кроме того, можно избежать также перемодуляции выпрямителя из-за слишком высоких пиковых сигналов, которые могли бы привести к неправильной индикации. Питание током прибора осуществляется посредством двух батарей 9 ватт. Специальная схема индикации позволяет осуществлять контроль напряжения батарей при эксплуатации.

С помощью нажатия на кнопку 0/I включается аппарат; при этом кнопка остается введенной в канавку фиксатора. Выключение производится повторным нажатием, при этом кнопка выводится из канавки.

Переключатель "Анализ" занимает положения (линейное, неанализированное): А- анализ и ЕХТ, для измерений с наружным фильтром.

Переключатель "Диапазон" служит для определения диапазона измерения от 30 до 130 дб ступенями по 10 дб

### Влажность воздуха

Для хорошего самочувствия человека и нормального хода многих технологических процессов совершенно небезразлично, насколько водяной пар, содержащийся в воздухе, далек от насыщения. Если в воздухе содержится мало водяных паров, то это создает чувство сухости во рту, одежда "электризуется" и липнет к телу. Если же пар, содержащийся в воздухе, наоборот, почти насыщен, то при малейшем понижении температуры наступит конденсация пара, и все предметы покроются капельками влаги (росы).

Следовательно, нужно ввести какую-либо физическую величину, характеризующую влажность воздуха. Она должна показывать, насколько пар, содержащийся в воздухе, далек от насыщения. Такую величину называют относительной влажностью воздуха:

Примечание: – относительная влажность, – плотность пара, кг/м3, нас– плотность насыщенного пара (при той же температуре), кг/м3.

Относительная влажность воздуха показывает выраженную в процентах долю, которую составляет плотность пара, содержащегося в данный момент в воздухе, от плотности насыщенного пара для этой же температуры.

Наиболее простым прибором для измерения влажности воздуха является волосяной гигрометр. В качестве детали, чувствительной к изменению влажности, служит обезжиренный человеческий волос 1. Он закреплен в верхней части прибора 2, обернут вокруг ролика 3 и натянут при помощи специально подобранного груза 4. К ролику прикреплена стрелка 5. При увеличении относительной влажности воздуха волос удлиняется и вызывает вращение ролика вместе со стрелкой. Передвигаясь по шкале, она и указывает значение влажности воздуха, выраженное в процентах.

Рассмотрим теперь устройство и принцип действия психрометра – прибора для определения температуры и влажности воздуха.

Назначение

Психрометр Августа имеет два термометра: "сухой" и "влажный". Они так называются потому, что конец одного из термометров находится в воздухе, а конец второго обвязан кусочком марли, погруженным в воду. Испарение воды с поверхности влажного термометра приводит к понижению его температуры. Второй же, сухой термометр, показывает обычную температуру воздуха.

Одним из типов такого психрометра является психрометр МВ– 4М.

Психрометры аспирационные предназначены для определения относительной влажности и температуры воды.

Устройство и работа:

Работа психрометра основана на зависимости разности температур сухого и смоченного термометров от влажности окружающего воздуха. Психрометр состоит из двух одинаковых ртутных термометров (ГОСТ 112—78), закрепленных в специальной оправе, и аспирационной головки. Оправа представляет собой трубку, раздваивающуюся книзу, и защитные планки. К нижней раздвоенной части трубки с помощью пластмассовых втулок прикреплены два патрубка, являющихся радиационной защитой резервуаров термометров. Верхний конец трубки соединен с аспиратором. Аспирационная головка состоит из заводного механизма и вентилятора, закрытых колпаком. Пружина заводного механизма психрометра МВ—4М заводится специальным ключом.

При вращении вентилятора в прибор всасывается воздух, который обтекает резервуары термометров, проходит по воздухопроводной трубе к вентилятору и выбрасывается наружу через прорези в аспирационной головке. Сухой термометр будет показывать температуру воздуха, а показания смоченного термометра будут меньше из-за охлаждения, вызванного испарением воды с поверхности батиста, облегающего резервуар термометра. Для определения влажности по показаниям сухого и смоченного термометров используют психрометрические таблицы.

Перед работой резервуар правого термометра обвертывается батистом в один слой, причем края батиста лишь немного должны заходить друг за друга (не более 1/4 окружности резервуара термометра). Подготовив две петли из ниток, сначала одной петлей крепко затягивают батист вверху резервуара, а затем, надев вторую петлю на середину резервуара, постепенно стягивают ее под резервуар, все время, расправляя батист. Нитку под резервуаром не следует стягивать слишком туго.

Порядок работы с психрометром следующий:

- при определении влажности на открытом воздухе вынесите психрометр из помещения за четверть часа до наблюдения и повесьте на специальном столбе так, чтобы резервуары термометров были не высоте 2 м над почвой;

- смочите батист на резервуаре термометра. Вне помещения это смачивание производите за четыре минуты до начала наблюдений. Для этого возьмите резиновый баллон с пипеткой, заранее наполненный дистиллированной водой, и легким нажимом доведите воду в пипетке не ближе, чем на 1 см до края, и удерживайте на этом уровне при помощи зажима. Затем введите пипетку во внутреннюю трубку защиты и смочите батист. Выждав некоторое время, не вынимая пипетки из трубки, разожмите зажим, вбирая воду в баллон, и выньте пипетку;

- заведите почти до отказа вентилятор психрометра МВ—4М

- через четыре минуты после пуска производите отсчет по термометрам. Отсчет снимают с точностью до половины деления шкалы и в показания вводят поправки, взятые по паспорту термометров.

Во время отсчета строго следите за тем, чтобы ветер дул по направлению от психрометра на наблюдателя.

Для защиты вентилятора от действия сильного ветра (свыше 4 м/с) на прорези аспирационной головки с наветренной стороны необходимо надеть ветровую защиту открытым концом в направлении вращения вентилятора.

Определение относительной влажности воздуха производите по психрометрическим таблицам (таблица 12)

Таблица 12

Психрометрические таблицы

| Сухой | Разность показаний термометров, oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| термометр, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| oC | Относительная влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 |
| 12 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 |
| 14 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 |
| 16 | 90 | 81 | 71 | 62 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| 18 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 |
| 20 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 |
| 22 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 |
| 24 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 |
| 26 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 |
| 28 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 |
| 30 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 |

Приборы для измерения скорости ветра.

Чашечные анемометры. Скорость ветра обычно измеряют при помощи чашечного анемометра. Этот прибор состоит из трех или более конусообразных чашек, вертикально прикрепленных к концам металлических стержней, которые радиально- симметрично отходят от вертикальной оси. Ветер действует с наибольшей силой на вогнутые поверхности чашек и заставляет ось поворачиваться. В некоторых типах чашечных анемометров свободному вращению чашек препятствует система пружин, по величине деформации которых и определяется скорость ветра.

Также существует другой тип анемометров: крыльчатые. Вот один из таких.

Анемометр крыльчатый (АСО-3)

## Назначение

Анемометр крыльчатый (АСО-3) ГОСТ 6376-74 предназначен для измерения средней скорости направленного воздушного потока в промышленных условиях.

Технические данные:

Диапазон измерения средней скорости направленного воздушного потока от 0,3 до 5 м/с.

Чувствительность не более 0,2 м/с.

Предел допускаемой погрешности не более (0,1+0,05 ) м/с

Устройство и работа:

Ветроприемником анемометра (см. рисунок) служит крыльчатка, насаженная на трубчатую ось с подшипниковыми втулками. Втулки вращаются на стальной оси, один конец которой впаян в обойму и закреплен в неподвижной опоре, а второй затянут гайкой во втулке, находящейся в отверстии распорного стержня. Натяжение оси осуществляется пружиной. Осевой люфт оси регулируется пружиной.

На конце трубчатой оси закреплен червяк, передающий вращение ветроприемника зубчатому редуктору счетного механизма. Счетный механизм имеет три стрелки, его циферблат имеет соответственно три шкалы: единицы, сотни и тысячи.

Счетный механизм работает следующим образом: червяк через червячное колесо и триб передает движение центральному колесу, на оси которого укреплена стрелка шкалы единиц. Триб центрального колеса через промежуточное колесо приводит во вращение малое колесо, на оси которого насажена стрелка шкалы сотен. От малого колеса через второе промежуточное колесо вращение передается второму колесу, ось которого несет на себе стрелку шкалы тысяч.

Шкалы единиц, сотен и тысяч выполнены на циферблате.

Включение и выключение механизма производится арретиром. Один конец арретира находится под пластинчатой пружинкой, являющейся подпятником червячного колеса, дугой конец выведен из корпуса прибора через паз.

Для выключения счетного механизма арретир поворачивают за выступающий конец по часовой стрелке.

При повороте арретира против часовой стрелки червячное колесо входит в зацепление с червяком и ветроприемник анемометра соединяется со счетным механизмом.

Механизм прибора закреплен в металлическом корпусе, снабженном ручкой. Ручка выполнена в виде трубки и может быть использована для установки прибора на деревянном шесте.

В корпус прибора по обе стороны выступающего конца арретира ввернуты два ушка. Через них пропускается шнурок, с помощью которого производится включение и выключение анемометра, поднятого на стойке (шесте). Шнурок привязывается к концу арретира.

Ветроприемник анемометра защищен от механических повреждений цилиндром (диффузором), служащим одновременно для ограничения сечения измеряемого воздушного потока.

Перед началом работы выключают с помощью арретира передаточный механизм и записывают начальное показание счетчика по трем шкалам. После этого анемометр устанавливают в воздушном потоке ветроприемником навстречу потоку и осью крыльчатки вдоль направления потока. Через 10-15 секунд одновременно включают механизм анемометра и секундомер.

Анемометр держат в воздушном потоке в течение одной-двух минут После этого механизм и секундомер выключают, записывают конечное показание счетчика и время экспозиции в секундах и делением разности конечного и начального показаний счетчика на время экспозиции определяют число делений, приходящих на одну секунду.

Практическая работа по определению факторов риска

В ходе практической работы осуществлялись замеры в трех точках: промышленно- санитарная лаборатория (БАЗА ПИК), группа физическая; криогенная станция, участок технологических компрессоров; условия труда у компьютера. Ниже приводятся их результаты:

Таблица 13

## Криогенная станция, участок технологических компрессоров

|  | ПДУ | Измерения |
| --- | --- | --- |
| шум | 85дБА | 85 дБА |
| освещенность | 300 лк | 290 лк |
| температура | 20 С | 20 С |
| скорость движения воздуха | 0,3 м/с | 0,3 м/с |

Таблица 14

# Промышленно- санитарная лаборатория  (БАЗА ПИК) , группа физическая

|  | #### ПДУ | Измерения |
| --- | --- | --- |
| шум | 85 дБА | 52 дБА |
| температура | 20 С | 20С |
| влажность | 40- 75 % | 52% |

Таблица 15

# Условия труда у компьютера

|  | ПДУ | Измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| напряженность электрического поля | 10-12 в/м | 0 см | 50 см |
|  |  | 45 в/м | 10,5в/м |
| напряженность магнитного поля | 8-10 А/м | 9,5 А/м |  |
| освещенность | 300 лк | 250 лк |  |

Выводы. Научившись оценивать факторы риска, я определил, что условия труда на криогенной станции (участок технологических компрессоров), в промышленно- санитарной лаборатории (БАЗА ПИК), у компьютера соответствуют ГОСТу, не вредя здоровью человека, работающего на нем. С помощью полученных знаний я смогу производить постоянный мониторинг переносными приборами в своем регионе.

Использованная литература

1) Сорокина Н.Д., Баева А.С. «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт- Петербурге в 1998 году», СПб., 1999 год

2) Сорокина Н.Д., Баева А.С. «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт- Петербурге за 1980– 1999 годы», СПб., 1999 год

3) Пресс- центр Ленинградской области газета «Гатчинская правда» от 7 августа 2001 года

4) Мирошкина С.М., Королев В.Г «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 2, город Гатчина, 1995 год

5) Наворотский В.К. «Гигиена труда», Москва, 1966 год

6) Центральный институт промышленной медицины ГДР «Измерительный прибор напряженности ближнего поля НФМ 1»

7) Народное предприятие «Измерительная электроника» «Импульсный измеритель шума 00014»

8) http://home.sovtest.ru/~kiv/theory/tema-08/p081.htm

9) Психрометр аспирационный МВ-4М

10) Анемометр крыльчатый АСО-3